**南昌市人民医院经开院区基础医疗设备设备调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| 抢救车（45台） | 功能用途：  尺寸与结构参数  整体尺寸  - 长：60-80cm，宽：45-55cm，高：90-100cm（含台面）；  - 折叠/延伸后台面最大尺寸：长80-120cm，宽50-60cm（延伸部分承重≥20kg）。  储物区域尺寸  - 抽屉：常规3-5层  - 透明收纳盒：容积≥2L/个，数量≥4个，适配抽屉内部尺寸。  心肺复苏板  - 尺寸：长60-70cm，宽40-50cm，厚度≥1.5cm；  - 折叠后厚度≤3cm，可收纳于车侧或台面下方。  承重与稳定性参数  承重能力  - 整体承重：≥150kg；  - 台面承重：≥50kg（均匀载荷）；  - 单层抽屉承重：≥25kg。  稳定性  - 防倾倒：倾斜15°时，加载80kg无倾倒；  - 静止状态下，可脚轮制动  万向轮，  制动方式：双刹锁定（轮锁+转向锁）  标识牌：耐酒精擦拭≥500次无褪色，字体清晰度≥300dpi，粘贴强度≥5N/cm²（符合GB/T 4851-1998）。  安全设计  - 抽屉自动回弹：关闭后10秒内自动锁定，防止移动中滑出  - 边角圆角处理  操作便捷性  - 扶手高度：85-95cm  质保年限≥1年 |
| 手动病床（含床头柜）（1000张） | 整体技术要求：  规格：床面长≥1930mm、全长≤2220 mm，床面宽≥820mm、全宽≤960mm，高度约500mm-600mm。  床头床尾板可快速拆卸，可兼作CPR板应急使用，满足临床急救需求。  手摇装置：两组摇把调节床角度  背部上升倾斜角度：0-70°±5°。  腿部上升倾斜角度：0-40°±5°。  最大承重：≥240KG，可显示角度  脚轮，四轮带刹车功能  脚轮制动系统必须配备中央联动制动装置。除原有的逐个踩刹功能外，在床尾增设一个总开关，操作一次即可同时锁定或释放所有四个脚轮。  7. 餐板：ABS伸缩餐板  8. 床垫：床垫的软硬度需适中，并确保与床面尺寸完全匹配，医学专用床垫  10. 床体对角配置输液架插孔≥4 个，方便临床使用。  11. 挂架：病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。  12. 配有杂物架，可放置面盆等物品。  整体配置要求（每张）：  1. 床体1个  2. 输液杆1个  3. 床垫1个  4. 餐板1个  质保年限≥1年 |
| 诊查床（135张） | - 尺寸 ：  - 长度 ：一般在1800-2000mm之间，以满足不同身高患者的需求。  - 宽度 ：通常为600-800mm，保证患者有足够的空间躺卧，同时也便于医护人员操作。  - 高度 ：诊查床的高度可调节范围一般在500-600mm左右，方便患者上下床以及医护人员进行诊查操作。  - 承重 ：普通诊查床的承重能力一般在150-200kg左右，部分加强型诊查床的承重可达300kg或更高，以满足不同体重患者的使用需求。  - 功能 ：  - 可调节性 ：许多诊查床具备背部、腿部等部位的角度调节功能，背部调节角度一般在0°-85°之间，腿部调节角度在0°-45°之间，以满足不同诊查需求。  - 移动性 ：少部分诊查床配有脚轮，方便移动，脚轮通常带有刹车装置，可确保床体在使用时的稳定性。一些高端诊查床还可能具备电动移动功能，便于在医院内快速转运患者。  - 其他 ：少部分诊查床可能还配备有辅助设施，如扶手、输液架插孔、储物抽屉等，以增加使用的便利性和功能性。  质保年限≥1年 |
| 病历车（56台） | 一、尺寸规格参数  常规尺寸：长50-55cm，宽40-41cm，高85-100cm（含台面）；  台面尺寸：长与车身一致，边缘高出台面2-3cm（防物品滑落），预留打印机放置区（尺寸≥45cm×35cm）。  整体承重：≥80kg；  单个抽屉承重：标准抽屉≥10kg，加深抽屉≥20kg；  台面承重：≥30kg（均匀载荷，适配打印机等设备）。  二、结构与功能参数  具备万向轮和制动系统  3.附加功能  消毒液放置位  病历夹挡板  标签槽  所有边角圆角处理车身稳定性，倾斜10°时加载负重无倾倒。  质保年限≥1年 |
| 多功能护理车（113台） | 尺寸规格参数  1.整体尺寸  - 常规尺寸：长60-80cm，宽45-55cm，高90-105cm（含台面）；  2.操作台面  - 常规尺寸：长55-75cm，宽40-50cm；  - 折叠/延伸后最大尺寸：长80-100cm，宽40-50cm（延伸部分承重≥15kg）。  3.储物区域尺寸  - 抽屉：3-5层，单层尺寸（长×宽×高）：40-50cm×30-40cm×10-18cm（可调节分隔板，最小分区≥10cm×10cm）；  开放式搁板：2-3层，层高25-35cm，每层尺寸与台面一致；  垃圾桶/锐器盒固定位  承重参数  1. 整体承重 ：≥120kg；  2. 操作台面承重 ：≥30kg（均匀载荷）；  3. 抽屉承重 ：单层≥15kg；  4. 开放式搁板承重 ：每层≥20kg；  5. 封闭式柜体承重 ：≥40kg。  功能配置参数  病历夹放置架：可容纳≥10个标准病历夹（尺寸30cm×21cm），倾斜角度15°-30°，方便抽取；  带有洗手消毒装置挂架  万向轮  制动系统：双轮制动（带锁止踏板）  安全设计参数  1.防倾倒装置  2.抽屉锁定功能：关闭后自动锁定，移动过程中无滑出  3.圆角处理避免碰撞损伤；  4.锐器盒固定装置：带卡扣设计，防止意外脱落。  质保年限≥1年 |