南昌市人民医院经开院区设备调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 除颤仪（5台） | 功能用途： 进行电除颤，并可有心电监护功能。 技术参数： 1、标配≥8英寸彩色电容触摸屏，支持中文操作界面 2、重量：≤4.2kg（含电池） 3、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群 4、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，最大除颤能量可达360J 5、手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上可调 6、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换 7、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作 8、除颤充电迅速，充电至200J≤4s 9、标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次 10、无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护 11、关机状态下设备支持每天定时自动运行自检并可自动打印质检报告 质保年限≥3年 |
| 心电图机（5台） | 功能用途： 进行心电图检查，12导联及18导联均可进行，并即时打印检查，并有分析。 技术参数： 1. 12导联同步采集，具有除颤保护和起搏脉冲抑制 2.内置可充电锂电池， 连续工作时间不少于500 份自动报告，或不少于1 小时连续记录，或不少于8 小时无记录测量 3.频率响应：0.01Hz ~ 500Hz 4.采样率：64 kHz 5.耐极化电压：≥±600mV（±5%） 6.共模抑制比： ≥140dB（AC滤波开启） 7.≥12.1英寸彩色液晶屏，支持全屏多点触控 8.支持同屏显示10秒12导同步心电波形 9.内置存储器支持存储1200 份心电图报告 10.内置热敏式点阵打印机，能打印于A4和US letter大小的热敏纸 11.走纸速度：5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差不大于±5% 12.具有信号质量检测功能，对于信号干扰、接触不良或导联脱落的导联做出提示 13.具有起搏检测功能，起搏标记在显示屏上单独区域显示，方便医生查看 质保年限≥3年 |
| 注射泵（57台） | 功能用途：持续进行注射器泵入输注液体。 技术参数： 1、 注射泵需通过NMPA三类注册证 2、 整机使用期限≥10年 3、 ≥3.5英寸彩色触摸显示屏 4、 注射精度≤±2% 5、 速率范围：0.01-2000ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h 6、 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 7、 电池工作时间≥6.5小时 8、 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、 间断给药模式、TIVA模式 9、支持药物库，可储存5000种药物信息 10、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 质保年限≥3年 |
| 输液泵（34台） | 功能用途：可控速度及剂量进行持续药物输注 技术参数： 1、输液泵需通过NMPA三类注册证 2、整机使用期限≥10年 3、不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 4、输液精度≤±5% 5、速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h 5、快进流速范围：0.1-2000ml/h 6、可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 7、8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式 8、支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 9、电池工作时间≥5小时 质保年限≥3年 |