南昌市人民医院经开院区设备调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 抢救转运床（7张） | 1、产品规格：长1930×宽630×570-830mm 由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车，产品配备床垫、盐水架。 2、床面靠背部分可折起角度0～60°； 3、车体高低调整范围：570-830（mm） 4、床体配带氧气瓶架及锁紧开关； 5、抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置； 6、本手摇抢救车用于医院急症室内的抢救，采用进口PE材料，ABS注塑模具成型，液压助理系统，升降采用丝杆升降系统。并采用国际先进的中控刹车系统，中间使用了导向轮装置使车体行驶稳定、可靠、轻巧。 7、护栏采用ABS气动护栏两片升降设计，方便病人。气动背部升降，床架下配有安放氧气瓶装置，抢救车具有导向、体位倾斜、升降之功能。 8、抢救车更具有人性化，理想化，以满足方便医护工作人员需求为目的。 质保年限≥2年，预算总价14万。 |
| 清创手术床（2张） | 功能用途： 用于急诊科清创、手术使用 技术参数： 1、台面尺寸500±10*2100±50mm. 2、足板可与腿板成水平或垂直。 3、设备有锁止功能，任何角度、高度都可使用。方便医生手术时的使用和手术后的打扫。 4、立柱外套底罩等外表部分均用优质不锈钢。 5、 台面采用工程塑料制成，可在术中用X光监控，直接准确的进行手术。 6、双层台面且全部由高强度透光板制成，可在手术时进行射线诊察。 手术台台面升降、左右倾、前后倾、前后台面平移均由电机实现，按钮操纵，方便可靠；背板可上折，腿板即可外展、下折，又可拆卸，调节方便；台面可大幅度平移，且台面板全部采用高强度透光工程塑料板制成，十分便利于线诊察；可配用骨科手术架施行骨科手术和医疗，特别适合于C型臂进行X光透视和摄片。 质保年限≥2年，预算总价10万。 |
| 犬伤冲洗床（1张） | 功能用途： 对伤口进行持续冲洗，水温可控，并可加用专用冲洗液。 技术参数： 1、 清水冲洗功能，使用压力可调的清水冲洗伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果。 2、 清水冲洗加热功能 3、 使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。使用清洗液冲洗喷洒伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果。 4、 清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。喷头可调功能 5、 打印创口冲洗记录单，可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度； 6、 手柄上有流量调节按键和暂停冲洗按键，方便用户操作。 7、 产品为床式机。仪器应配置有方便排放清洗废液的专用隔栅，清洗床自动收集和排放清洗废液 8、 清水流量在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调，流量调节精度±200ml/min。清水出水温升大于20℃。 质保年限≥3年，预算10万。 |
| 升温毯（3台） | 功能用途： 对患者起到迅速升降温等作用。 技术参数： 1.具备升温/降温功能，具备独立的物理切换开关，防止临床误操作。 2.四通道输出，四通道输入，可同时接驳4套附件，与患者体表接触面积超过40% ，分别包裹患者躯干和肢体进行体温调节，患者体温调节效果更显著。 3.控温方式:两套温度控制系统，分别控制体温/水温。实时温度与设定温度不同颜色显示。控制界面单键操作，具有参数记忆功能，保证使用相同参数时，通电即用，利于争分夺秒救治患者。4.体温控温温度控制范围:30～38.5℃，调节精度±0.1℃；水温控温范围:3～39℃，调节精度±0.1℃。 5.具备系统故障提示，水温超温报警，体温过高报警，体温过低报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警，电源故障报警。 6.双重防漏水设计的水路快速插接装置，连接可靠，插拔方便，确保无水漏出。 7.不锈钢喷塑外壳。.毯子作用面承载压力≥135kg 水循环正常。质保年限≥3年，预算总价15万。 |
| 血液净化机（CRRT）（2台） | 功能用途： 进行体外血液净化，清除体内有害物质。 技术参数： 1.全中文引导式互动操作界面，图文并茂的操作指引，屏幕≥10英寸。 2.具备≥5泵,提供全面CRRT 治疗方案。 3.液体平衡秤：≥4个电子秤，分别监测透析液、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量，秤称重范围≥10kg。 4.可抗电磁干扰。 5.常用耗材均可开展自动枸橼酸抗凝治疗，无需额外的耗材。 6.血液回路中无任何环节与空气直接接触， 静脉排气壶液面高度可调节。 7.可选择的CRRT 治疗方式： 连续静脉静脉血液滤过 (CVVH) 连续静脉静脉血液透析 (CVVHD) 连续静脉静脉血液透析滤过 (CVVHDF) 缓慢持续超滤 (SCUF) 开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗，包括血浆置换 (TPE)、吸附、ECMO等。 8.在不更换配套管路下实行前稀释CVVH/CVVHDF后稀释CVVH/CVVHDF、前加后稀释CVVH/CVVH。 9.全自动枸橼酸抗凝：支持CVVH\CVVHD\CVVHDF治疗模式。 10.流速范围 10.1置换液速度：0-8000ml/h; 增量10ml/h 10.2血液流速：10-300ml/min; 增量1ml/min 10.3透析液速度：0-8000ml/h; 增量：10ml/h 11.压力监测范围 11.1输入压：-150-+300mmHg, 精准度：±15 mmHg 11.2回输压：-50-+350mmHg,精准度：±15mmHg 11.3滤器前压：-50-+350mmHg,精准度：±15 mmHg 11.4废液压：-350-+400mmHg, 精准度：±15 mmHg 12.具备≥4个独立检测压力传感器：滤器前压力传感器；废液压力传感器；血液入口压力传感器；血液回路压力传感器。 13.后备电源：电池充满电可维持治疗30分钟以上；断电模式下：血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵，肝素泵均运转。 14.漏血探测器≥ 0.50ml/min（HCT=32%。） 15.有儿童配套耗材可使用，包括CRRT和血浆置换耗材。 16.具备计算机网络接口，可以和医院的信息系统连接通讯。 17.软件操作系统可升级。 质保年限≥3年，预算总价48万。 |